Inhoud

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Belgisch Protocol voor Jaarlijkse Kwaliteitscontrole van	3

X - stralenapparatuur: Deel: Systemen voor fluoroscopie	3

1.	Introductie	3

2.	Inleidende begrippen	5

i)	Definities van toestellen voor fluoroscopie :	5

ii)	Voorwaarden gesteld aan toestellen voor interventionele procedures (angiografie, cardiografie):	5

iii)	Referentie meetpunten voor dosistempo	5

iv)	Meetopstellingen	7

3.	Buisspanning	11

Nauwkeurigheid	11

Reproduceerbaarheid	11

4.	Halfwaardedikte (HWD)	12

5.	Timer	13

6.	Buisrendement	13

7.	Overeenkomst van nuttig beeldoppervlak en het RX-veld	14

8.	Verificatie van de nominale veldgrootte	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

9.	Orthogonaliteit tussen x-stralenbundel en beeldreceptor	15

10.	Patiënten-intreedosistempo in fluoroscopie en ciné voor frequent gebruikte klinische programma’s	16

11.	Maximaal dosistempo in fluoroscopie	17

12.	Intrededosistempo op de detector	18

13.	Verificatie van de dosisaanduidingen	19

14.	Karakteristieke curve	20

15.	Systeem contrast bepaling	21

16.	Detector Contrast bepaling	22

17.	Bepaling van de hoge kontrast spatiale resolutie van de detector	24

18.	Globale evaluatie van de beeldkwaliteit	25

19.	Evaluatie van de digitale detector	25

20.	Detector lag	26

# Belgisch Protocol voor Jaarlijkse Kwaliteitscontrole van

# X - stralenapparatuur: Deel: Systemen voor fluoroscopie

## Introductie

You cannot successfully test a fluoroscopy system unless you know how the unit is used

- Understand the system architecture

- how fluoroscopy parameters are set

- Talk to the operator

- what examinations are commonly performed with the unit

- what fluoroscopy modes do they use for these exams

- find the most frequently used fluoroscopy mode and use this as default for the QA tests

- if default program changes then baseline will change!

To be written.

Hilde Bosmans

en de werkgroep radiologie van de BAHP

januari 2010

## Inleidende begrippen

### Definities van toestellen voor fluoroscopie :

- Volgens functie, applicatie

  - Radiografie/Fluoroscopie (R/F) systemen met beweegbare tafel voor Barium studies, iodium contrast studies, klassieke opnamen mibv fluoroscopie voor positioneren

  - Mobiele beeldversterker met C-boog voor operatiekwartier

  - Vasculaire diagnostische en therapeutische onderzoeken (Angiografie met C-boog)

  - Angiografiesysteem voor cardiologische toepassingen (C-boog en soms een laterale Bi-plane detector)

  - Systeem voor specifieke toepassingen, zoals Lithotripsie, Urologie, etc.

- Volgens geometrie

  - C-boog

  - Tafel met RX-buis onder de tafel en detector boven de tafel

  - Tafel met RX-buis boven de tafel en detector onder de tafel

### Voorwaarden alle applicaties:

- Last image hold,  frame grabbing available

### Voorwaarden gesteld aan toestellen voor interventionele procedures (angiografie, cardiografie):

            - angio

HVL, possibly including extra filters > …mm

Gepulste scopie (typisch 3 – 7 -15 pulses/s)

Ter beschikking: DSA, Last image hold, roadmap

DAP meter available and continuous registration of dose data of all patients

            - cardio

filter om de huiddosis te verminderen

Gepulste scopie (typisch 3 – 7 -15 pulses/s)

Ter beschikking: DSA (non cardio), Last image hold, roadmap

### Referentie meetpunten voor dosistempo

    - De afstand buis – detector moet minimaal zijn.

    - Het referentiepunt ligt 25 cm boven de tafel (configuratie buis boven de tafel en de buis zo dicht mogelijk bij de tafel) of op 30cm afstand van het beeldversterker oppervlak (C-boog configuratie) richting de buis (dit geldt ook voor de laterale buizen).

    - Bij een C-boog voor applicatie 3 wordt de configuratie getest die het meest frequent gebruikt wordt (meestal buis onder de tafel). Bij andere C-bogen wordt een opstelling gebruikt waarbij er geen tafel geplaatst wordt tussen buis en detector.

    - Voor een C-boog met een bron-detector afstand kleiner dan 45 cm wordt het dosistempo gemeten op de minimale bron-huid afstand.

### Meetopstellingen

Meetopstelling 1, HVL bepaling

Meetopstelling 2

Meetopstelling 3

Meetopstelling 4

(a) met tafel					(b)zonder tafel

Meetopstelling 5

Meetopstelling 6

Meetopstelling 7

## Buisspanning

### Nauwkeurigheid

1. Doel van de meting

Controleert of de gemeten buisspanning overeenkomt met de nominale waarde ingesteld op het bedieningspaneel. Indien de buis reeds getest werd als onderdeel van de teletafel, dan wordt deze test slechts doorgevoerd voor één kV waarde.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | kV meter |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De kV meter wordt opgesteld volgens de instructies van de fabrikant |
| Aanvaardbaarheids- norm | Afwijking < 10% |

3. 	Meetprocedure

- De kV-meter wordt op de tafel gelegd. Het lichtvisier of fluoroscopie kan als hulpmiddel gebruikt worden.

    - Minstens 3 buisspanningen worden ingesteld (idealiter in stappen van 10kV tussen 60kV en 120kV). Indien de kV niet manueel kan ingesteld worden, wordt die gevarieerd door meer plexiplaten en of lood of koper in het röntgenveld te plaatsen.

4. Berekeningen

De procentuele afwijking moet lager zijn dan 10%:

### Reproduceerbaarheid

1. Doel van de meting

Controleert of buisspanning reproduceerbaar is indien nog niet getest in grafie mode.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | kV meter |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De kV meter wordt opgesteld volgens de instructies van de fabrikant |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Reproduceerbaarheid: Afwijking <5% |

3. Meetprocedure

- De kV-meter wordt op de tafel gelegd. Het lichtvisier of fluoroscopie kan als hulpmiddel gebruikt worden.

    - De buisspanning wordt ingesteld op een specifieke, klinisch veel gebruikte kV en er worden 4 metingen doorgevoerd.

4. Berekeningen

De relatieve afwijking wordt als volgt berekend voor de 4 metingen:

De maximale afwijking wordt dan berekend en moet kleiner zijn dan 5%.

## Halfwaardedikte (HWD)

1. Doel van de meting

Bepalen van de halfwaardedikte (tenzij reeds getest in het kader van de radiografie van de teletafel)

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter Aluminium plaatjes van 1 mm dikte met statief of gevalideerde automatische filtratiebepaling |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Maak een opstelling zodat 80kV bereikt wordt. |
| Aanvaardbaarheids- Norm | De halfwaarde dikte moet groter zijn dan 2.8 mm Al. Aanbeveling: voor applicatie 3: minimale filtratie van …mmAl en aanwezigheid van Cu filter |

3. Meetprocedure

    - Maak meetopstelling1, zodat u Al plaatjes kan schuiven tussen focus en dosimeter. De kV en mA worden vast ingesteld. Er worden opeenvolgende metingen gedaan met steeds meer Al in de bundel. De halfwaardedikte wordt berekend.

    - Indien de kV niet kan vastgezet worden, kan er gewerkt worden zoals aangegeven op de figuur: een vaste hoeveelheid Al plaatjes wordt geplaatst tussen focus en detector.  De hoeveelheid Al plaatjes tussen de focus en de dosimeter wordt gevarieerd.  De kV op de display en mA mag niet wijzigen. De Al plaatjes moeten de meetcel volledig afdekken.

    - Automatische metingen van HVL zijn toegelaten mits validatie

4. Berekeningen

    - De halfwaardedikte  moet groter zijn dan 2.8mm.

## Timer

In fluoroscopie moet er een akoestisch signaal automatisch afgaan voor een gecumuleerde scopietijd van maximum 10 minuten.

## Buisrendement

Doel van de meting

Controleer of het buisrendement voldoende hoog is. Het buisrendement wordt uitgedrukt als de geleverde dosis op 1 meter afstand per mAs.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Opstelling dosimeter volgens instructies van de fabrikant. |
| Aanvaardbaarheids- norm | Bij 80kV, moet het buisrendement op 1 meter groter zijn dan 25 |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 2 en noteer of de tafel wel of niet tussen buis en dosimeter staat.

    - Men meet respectievelijk de dosis  en de exposietijd en men noteert de stroom (mA)

met FDA : focus-detector-afstand

Tabel 3. Minimaal Buisrendement (µGy/mAs) op 1m afstand van de focus

| kV \ filtratie | 2.5mm Al | 5mm Al |
| --- | --- | --- |
| 50 | 10 | 4 |
| 60 | 15 | 7 |
| 70 | 20 | 10 |
| 80 | 25 | 13 |
| 90 | 30 | 17 |

## Overeenkomst van nuttig beeldoppervlak en het RX-veld

1. Doel van de meting

Controleer of het nuttig beeldoppervlak overeenkomt met de grootte van het röntgenveld

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Meetapparatuur om röntgenveld te meten |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden |  |
| Aanvaardbaarheids- norm | De lengte en breedte (of 2 stralen) van het X-stralenveld mogen niet meer dan 3% van de bron detector afstand over het zichtbaar oppervlak komen. Aanbeveling voor type 3: afwijkingen mogen niet meer zijn dan 1.5% van de bron – detector afstand |

3. 	Meetprocedure

    - Voor deze test meet men lengte, breedte of 2 stralen van het stralingsveld bij elke uitvergrotingsmode meteen film of CR plaat

    - Men bepaalt voor dezelfde opnamen de lengte, breedte of 2 stralen van het afgebeelde veld op de monitor.

    - De afwijking moet kleiner zijn dan 3%

## Orthogonaliteit tussen x-stralenbundel en beeldreceptor

1. Doel van de meting

Verificatie van de bundelgeometrie: is de x-stralenbundel verticaal bij een verticale positie van de buis?

.

2. Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Testobject met 2 merkpunten, op verschillende afstand van de x-stralenbuis, die bij correcte geometrie van de x-stralenbundel op mekaar worden afgebeeld. |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Buis op ongeveer 1m afstand van het test object of volgens handleiding van het testobject. |
| Normen | De hoek tussen de centrale as van de x-stralenbundel en het beeldvlak moet 90°±1.5° bedragen |

3. Meetprocedure

De buis wordt loodrecht op het testobject geplaatst met de merkpunten in het centrum van het x-stralenveld (volgens de handleiding van het testobject).

Maak een opname volgens de handleiding van het testobject.

4. Berekeningen

    - Vergelijk de positie van de projecties van beide merkpunten, volgens de handleiding van het testobject en vergelijk met de norm.

## Patiënten-intreedosistempo in fluoroscopie en ciné voor frequent gebruikte klinische programma’s

1. Doel van de meting

(1) Voor de top 5 van de meest gebruikte klinische programma’s (fluoro en ciné) wordt er gecontroleerd of het dosisniveau niet te hoog is. Deze dosisniveaus worden vergeleken met dosisniveaus op andere systemen met dezelfde typische toepassingen.  In het bijzonder wordt er getest voor pediatrische modes, vasculaire modes en het boostprogramma.

(2) Voor een typisch gebruikt programma: de dosis voor  verschillende puls rate of dosisniveaus, voor verschillende filters en verschillende veldgrootten.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter 20 cm PMMA |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Opstelling dosismeter op het testobject en waarden terugrekenen naar het referentiepunt De test wordt uitgevoerd voor alle modes van fluoroscopie en cinégrafie |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Zodra applicatiespecifieke DRLs ter beschikking zijn, zullen gemeten waarden met DRLs vergeleken worden. |

3. Meetprocedure

    - Maak opnamen van 20cm PMMA en bereken de ingangsdosissen die in het referentiepunt zouden bekomen worden. Includeer de backscatter in deze dosismeting (eventueel via backscatter factoren, zie Tabel ..)

    - Meet de PMMA intreedosis voor 5 frequent gebruikte klinische programma’s

      - Dosismode (laag, medium en hoog)

      - Puls rate (bij acceptatie test)

      - Filtratie (bij acceptatie test)

      - veldgrootte

Calculation of backscatter factors for diagnostic radiology

using Monte Carlo methods. N Petoussi-Henss, M Zankl, G Drexler, W Panzer and D Regulla Phys. Med. Biol. 43 (1998) 2237–2250

## Maximaal dosistempo in fluoroscopie

1. Doel van de meting

Controleren of het maximum dosistempo binnen de norm is. Deze test wordt minstens doorgevoerd bij de acceptatietest van het toestel. De maximaal gemeten dosis wordt vermeld in elk verslag.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter Lood lappen, PMMA platen en eventueel ander materiaal tot de dosis maximaal is (niet verder verhoogt) |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Dosimeter tussen buis en attenuerend materiaal |
| Aanvaardbaarheids- norm | Bij fluoroscopie moet het dosistempo in het referentiepunt (zonder backscatter) lager zijn dan 88 (FDA) Voor hoge dosis optie mag deze limiet overschreden worden op voorwaarde dat steeds een manuele activatie vereist is en er een continu geluidssignaal hoorbaar is dat indicatie geeft dat het hoge dosis programma gebruikt wordt. Bij de hoge dosis optie mag het dosistempo niet groter zijn dan 176 mGy/min. |

3. 	Meetprocedure

    - De loodlappen, PMMA platen en eventueel extra attenuerend materiaal worden op de detector gelegd. De hoogste dosismode wordt ingesteld (uitvergroting, (extra) hoge dosis mode, programma voor zware patient, ...)

    - Het gemeten dosistempo wordt omgerekend naar het dosistempo in het referentiepunt. Deze dosis wordt vergeleken met de norm

## Intrededosistempo op de detector

1. Doel van de meting

Controleren of de intrededosis op de detector aanvaardbaar (mbt huiddosis voor de patient) is voor de voor de top 5 van de meest gebruikte klinische programma’s (fluoro en ciné).

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter Cu-filters op het einde van de buis (attenuatie bundel) (geen strooistraling ter hoogte van de detector) |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Opstelling dosismeter volgens instructies van de fabrikant. |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Dosisnormen (Belgische DRLs) zullen later vastgelegd worden. |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 3. De dosimeter wordt zo gepositioneerd dat de AEC cellen niet beïnvloed worden.

    - Een plaat van 2 mm Cu wordt geplaatst op de buisuitgang.

    - Voer de meting uit voor een veldgrootte op de detector van ±23 cm. Corrigeer de dosissen voor het rooster indien dit niet kan weggenomen worden (zie Tabel). Registreer de dosissen en vergelijk met onderstaande tabel

Tabel 5. Typische waarden voor Air kerma rate ter hoogte van de detector voor verschillende applicaties

| Air Kerma rate op de detector | Typische waarden | Belgische DRLs |
| --- | --- | --- |
| Fluoroscopie | 0.2 – 0.8 µGy/s |  |
| Cardiale acquisities | 0.1 – 0.2 µGy/frame |  |
| Barium acquisities, geen subtractie, onderzoeken met jodium kontrast | 0.4 – 0.8 µGy/frame |  |
| DSA | 0.8 – 2 µGy/frame |  |

Tabel 6. Dosiscorrectiefactoren voor detectorintreedosis indien rooster niet kan weggeschoven worden

| Roostercorrectie factoren |  |
| --- | --- |
| Philips | 1/0.6 |
| Siemens | 1/0.7 |
| … |  |

## Verificatie van de dosisaanduidingen

1. Doel van de meting

Verificatie van de dosisaanduidingen weergegeven op het systeem: DAP, dosis in het referentiepunt, DAP in de DICOM header, DAP in MPPS of op printouts, etc.  Opmeten van correctiefactor tussen aangeduide en werkelijk gemeten waarde.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter en systeem om de grootte van de bestraalde oppervlakte te meten; alternatief: een DAP meter die gekalibreerd werd voor intredende straling |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Opstelling dosismeter volgens instructies van de fabrikant. Opnames: 60 tot 100 kV met intervallen van ± 10kV. De focus-beeldversterker afstand: 100 cm De focus-detector afstand: 50 cm |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Indien de correctiefactoren tussen 0.8 en 1.2 is, moet de correctiefactor geafficheerd zijn. Bij een correctiefactor < 0.80 of hoger dan 1.20 moet de dosisindicator hersteld of geherkalibreerd worden. Alle correctiefactoren worden expliciet gecommuniceerd aan de verantwoordelijke arts en worden gebruikt in de verslaggeving van patiëntendosimetrie data. Elke dosisindicatie moet binnen de 20% liggen met gemeten waarden |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 4.

    - In de handleiding wordt de juiste betekenis van de dosisindicatie opgezocht en er wordt een overeenkomstige opstelling gemaakt.

    - De verificatie van de DAP meter calibratie wordt doorgevoerd zonder de tafel in de bundel, tenzij het systeem frequent gebruikt wordt met buis onder de tafel. In dat geval wordt de verificatie doorgevoerd voor beide opstellingen (tenzij praktisch niet mogelijk). Maak het produkt van de gemeten dosis in een punt in de bundel en de bestraalde oppervlakte in hetzelfde punt. Dit produkt wordt vergeleken met de aanduiding op de DAP meter.

    - Voor andere dosis indicaties: zie handleiding betreffende hun betekenis/definitie

    - Analoge dosismetingen worden doorgevoerd voor de andere dosisaanduidingen.

    - Bereken de correctiefactor:

Correctiefactor = gemeten dosiswaarde / aangeduide dosiswaarde

    - De metingen worden herhaald bij verschillende buisspanningen

    - In elk geval wordt er in het rapport aangegeven onder welke omstandigheden de dosisindicaties geverifieerd werden (tafel wel of niet in de bundel)

## Karakteristieke curve

1. Doel van de meting

Verifiëren of de voorgeprogrammeerde kV-mA kurves voor verschillende dikten van PMMA logisch staan afgeregeld;

Deze test moet toelaten om verschillende adviezen te kunnen leveren met betrekking tot de afregeling van toestellen.

Tabel 7. Typische settings die het klinische werkingsniveau bepalen

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Dosimeter DAP meter 25 PMMA platen (minimaal 25cmx25cm, voldoende groot om de AEC te bedekken) |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De PMMA platen PMMA worden in stappen van 5 cm geplaatst op tafel. Kies een frequent gebruikt klinisch fluoroscopie programma en maak een relevante klinische opstelling |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Alle werkingsmodes moeten een logische keuze van bundelkwaliteit en dosisniveuas hebben |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 5

    - Meet de intreedosiswaarden in fluoroscopie en cinégraphie mode voor de verschillende dikten van het fantoom gaande van 10 cm tot 25 cm in stappen van 5 cm.Noteer kV, mA en ingangsdosistempo voor verschillende

de fantoomdiktes: van 10cm tot 25cm in stappen van 5cm

## Systeem contrast bepaling

1. Doel van de meting

Laag contrast resolutie van het gehele systeem, mibv kV voor patient simulatie, strooistralen, geometrie, en klinische werkingsmodi, bv met een CDRAD of een TOR FG18 test object.

klinisch frequent gebruikt fluoroscopie programma.

Focus- TOR on top of PMMA

Application 2-5:

Focus – TOR- 20cm of PMMA

The number of disks seen is > ….

Application 1:

Focus – TOR- PMMA

The number of disks seen is > ….

klinisch frequent gebruikt hoge dosis (cine) programma.

Application 2-5:

Focus – TOR- 20cm of PMMA

The number of disks seen is > ….

2. Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Testobject met laag contrast invoegsels en scatter materiaal. |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De test wordt uitgevoerd met klinisch veel gebruikt fluoroscopie programma Opname met automatische exposie De focus-detector afstand: 100 cm |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Nog te bepalen |

3. Meetprocedure

    - Maak een klinisch opstelling met de PMMA en het testobject dat in de PMMA blok geplaatst werd.

    - Meet de laag contrast resolutie of de equivalente beeld metriek. Bestudeer de omgevingslichtcondities ter hoogte van de monitor vanwaarop de uitlezing gebeurt. Lees uit in klinische omstandigheden.

Figure IV.10. : Uitleescondities die, op de linker foto, niet acceptabel zijn, en rechts wel OK.

## Detector Contrast bepaling

1. Doel van de meting

Verificatie van de contrast resolutie van de detector.

TOR on the detector with Cu at the tube (correct energy, filtration, tables…) : 4% at the tube.

.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | 1mm Cu filter TOR-TO10 testobject of equivalent. . . |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De test wordt uitgevoerd in cinégrafie en scopie mode De buisspanning moet tussen 60 en 80kV liggen. Eventueel wordt er met een ander programma gewerkt indien niet binnen dit spanningsbereik kan gewerkt worden. Het testobject wordt op de detector gelegd; de Cu wordt aan de buis gehangen (strooistralen vrije conditie ter hoogte van de detector) Opname met automatische exposie De focus-beeldversterker afstand: 100 cm |
| Aanvaardbaarheids- Norm | De contrast detail kurve moet beter zijn dan de kurven in onderstaande grafiek |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 6

    - Het testobject wordt centraal geplakt op de beeldversterker.

    - Er wordt koper aan de buisgehangen (1 à 2 mm) zodat men een kV krijgt rond de 70 à 80 kV.

    - Doe de meting voor alle veldgroottes van de beeldversterker en voor een veel gebruikte fluoroscopie modus en ciné modus.

    - Bestudeer de omgevingslichtcondities ter hoogte van de monitor vanwaarop de uitlezing gebeurt. Lees uit in klinische omstandigheden.

## Bepaling van de hoge kontrast spatiale resolutie van de detector

1. Doel van de meting

Verificatie van de intrinsieke spatiale resolutie van de detector, in een centaal punt, en in geval van twijfel ook in niet centrale delen .

Commentaar: falende spatiale resolutie kan het gevolg zijn van de TV camera en de geassocieerde matrix, en niet van de beeldversterker (kan dus niet bijgeregeld worden).

Commentaar: most probably pixel size limited?

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | TOR-18FG of Huttner line pair TO test object. |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | De focus-beeldversterker afstand: 100 cm Het testobject wordt op de detector gelegd. Er wordt een hoeveelheid Cu aan de buis gehangen, zoals voorgeschreven in de handleiding van het testobject Bij digitale detectoren wordt het testpatroon onder een hoek van 45° met de pixelrijen gelegd. De test wordt uitgevoerd in cinégrafie en scopie mode Opname met automatische exposie |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Fluoroscopie systemen voor toepassingen 2 – 5 (zie ‘inleidende begrippen’): Resolutie > 1.0 lp/mm voor > 30 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.4 lp/mm voor 24-30 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.6 lp/mm voor 18-24 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.8 lp/mm < 18 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 2 lp/mm < 15cm BV opp Fluoroscopie systemen voor toepassing 1:: Resolutie > 0.8 lp/mm > 30 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.0 lp/mm voor 24-30 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.2 lp/mm voor 18-24 cm BV opp. (RP91) Resolutie > 1.4 lp/mm < 18 cm BV opp. (RP91) |

3. 	Meetprocedure

    - Maak meetopstelling 7

    - Positioneer het testobject zoals voorgeschreven in de handleiding. Maak opnames met de verschillende vergrotingsmodi en noteer het aantal zichtbare lijnparen.

    - Bepaal de spatiale resolutie en vergelijk met de norm

## Globale evaluatie van de beeldkwaliteit

1. Doel van de meting

Globale inspectie van de beeldkwaliteit: artefacten, distortie (enkel beeldversterkers), nietuniformiteiten (ghost), etc.

? using a mesh phantom to verify resolution all over the surface

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Homogene platen; M1 testobject of equivalent voor distortie evaluatie bij beeldversterkers. |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Posiitoneer het testobject volgens de handleiding. Maak een opname met een klinisch veel gebruikt programma |
| Aanvaardbaarheids- norm | Visuele inspectie |

3. 	Meetprocedure

    - Positioneer het testobject zoals voorgeschreven in de manual. Maak opnames meteen klinisch veel gebruikt programma en doe een visuele inspectie.

    - Interpreteer de ernst van geobserveerde artefacten

## Evaluatie van de digitale detector

Doel van de meting

Verifiëren van de globale kwaliteit van de digitale detector: detector response, MTF en noise power

De fabrikanten worden aangespoord om ruwe data ter beschikking te stellen.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | Homogene platen en edge test object |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Maak een opstelling zo conform mogelijk aan de IEC norm. |
| Aanvaardbaarheids- norm | Registratie van de parameters en opvolging in de tijd |

3. 	Meetprocedure

    - Maak opnamen in manuele mode met vaste kV en oplopende mAs. Bereken de pixel waarde en de ruis in een centrale ROI. Bepaal de pixel value offset en verifier de lineariteit van de detector

    - Maak een opname met een edge test object (voor MTF berekening) en de overeenkomstihe opname met een homogene plaat voor noise power.

## Detector lag

Doel van de meting

Quantificatie van detector lag, en van ghosting indien relevant

Lag is the carryover of signal from a previous image, whereas ghosting is the reduction of sensitivity caused by previous exposure history of the detector.

2.	Apparatuur, Meetomstandigheden, Normen

| Nodige apparatuur | 1mm Cu, een volledig absorberend stuk lood |
| --- | --- |
| Meetomstandigheden | Een opstelling met bv Cu aan de buis waar het lood na een zekere tijd op de detector wordt gelegd |
| Aanvaardbaarheids- Norm | Wordt later vastgelegd |

3. 	Meetprocedure

    - Selecteer een programma bij extreem lage frame rate. Maak een gewone opname met Cu aan de buis. Breng in de continue reeks dan het lood en registreer de beelden.

    - Bepaal de signaalintensiteit als functie van de tijd

## Roadmap?

## DSA

# Footnotes

IPEM Report 78, Spectrum Processor

# Comments

Comments , suggesties welkom

Aan te vullen? Cfr thesis Evelien Bogaert ?

Ergens klopt iets niet

Wat doen we voor Cu flters???

Invullen!

Norm nemen vannieuwe RP91;

Cfr tekst conventionele buizen

Klaus, OK?

Cfr new RP91 : 20cm , samllest field size; normal mode, largest load

Of ciné???

Nog cine toevoegen !

Suspension level definerenNormen van nieuwe RP91, S Balter ,nemen?

Ook met ciné ?

Is dit belangrijk, en zo, ja, waar moeten we dit nog eisen?

Referentie?

De nieuwe RP91 stelt dat de resolutie voor moet beter zijn dan 1lp/mm en voro cardioo 1.2lp/mm

Is dat inderdaad het verschil tussen low cotnrast spatiale resolutie en hih contrast spatiale resolutie?

Relevant?

# Text boxes

Belgisch Protocol

voor

Jaarlijkse Kwaliteitscontrole

van

X-stralenapparatuur:

Systemen voor fluoroscopie

Société Belge des Physiciens d’Hôpital

Belgische Vereniging van Ziekenhuis Fysici